电子竞价文件

询价项目编号：YT-SZ2026005

询价项目名称：直流电源采购项目

询价单位名称：常州检验检测标准认证研究院

常州盈泰招标有限公司

二〇二六年一月

常州检验检测标准认证研究院

直流电源采购项目

竞价公告

编号: YT-SZ2026005

常州盈泰招标有限公司受常州检验检测标准认证研究院的委托，现就直流电源采购项目进行电子竞价采购，有关事项公告如下：

一、项目名称：直流电源采购项目

二、项目编号：YT-SZ2026005

三、最高限价：人民币5.1万元

四、项目需求：

（一）项目概况

本项目为常州检验检测标准认证研究院直流电源采购项目。具体内容包括：运输、交货、技术资料、人员培训、验收、结算、售后服务等全部工作。

（二）采购清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流电源 | 1台 | 主要用于LED控制装置测试。 |

★（三）技术参数

1 配置要求：要有直流输出电流：(0-160)A，输出电压：(0-250)V。

  - 1.1测量范围：

1.1.1 输入电压：380V士10%相数3Φ4W+G

1.1.2输入频率：50/60Hz士3Hz

1.1.3输出电压：0-250V

1.1.4输出电流：0-170A

1.1.5输出功率：42.5KW

1.1.6响应时间：＜20ms

1.2 基础技术指标

1.2.1 电压规格：电源稳压率＜0.3%of Vmax+3mV，负载稳压率＜0.5%of Vmax+5mV，纹波＜1%of Vmax+3mV

1.2.2电流规格：电源稳压率＜0.5% ofVmax+3Ma,负载稳压率＜1% of Vmax+5mA，纹波≤1%of Vmax+3mA

注：标记★项部分为实质性响应要求，供应商所投产品须满足上述技术参数要求，并出具省级以上法定计量技术机构检定或校准证书，在投标报价时同时提供报价表和采购需求偏离表，并对应上述技术参数要求逐项提供技术支持材料包括但不限于产品彩页、产品官网参数信息截图、生产厂家盖章说明文件、检测报告或者软件界面截图等，未提供上述材料则视为不响应。

（四）供货要求

1、在合同签订生效后（30日内）将仪器设备运至采购单位，安装调试并经采购人验收合格后方可认为交货完成。中标仪器设备到达安装现场后，中标供应商应提供详细发货清单，由采购人打开包装验货、检查货物数量。验收中发现设备无法正常运行或设备硬件、软件问题由厂家免费更换和维修。设备经三次验收未通过（三个月以内），采购人有权要求退货，解除合同，给采购人造成损失的，应赔偿相应损失（合同金额的10%）。无正当理由延期交付的，中标供应商将承担相应赔偿。

2、应能保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标供应商承担。中标供应商提供的所有硬件设备必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准，如硬件出现质量问题或系假冒伪劣产品，中标供应商负责包退、包换，发生的费用由中标供应商负责。

3、所有设备和附配件名称均应符合其规定的性能、无瑕疵和缺陷，必须有质量检验合格证、装箱单、产品安装使用说明书等相关资料，在交货时必须原包装现场拆封验收。中标供应商对质量问题负责包退、包换、包修，因此发生的费用由中标供应商负责。

（五）技术验收

设备安装调试完毕后，供应商提供由甲方指定计量机构出具的检定/校准证书，符合技术要求则验收通过。

（六）质量保证及售后服务要求

供应商需提供厂家或售后服务机构、国内代理商关于本项所要求的质量保证及售后服务书面证明材料。

1、质保期：

质保期1年（自设备验收合格之日起计算）。在质保期内，对于非人为损坏的所有器件包括进口器件，均免费更换，对于非人为因素出现的任何仪器故障均免费维修。

2、售后服务承诺

（1）负责免费安装和调试，对产品承担1年保修期，终身维护；

（2）对用户进行登记造册存档，以备提供相应用户服务；

（3）对于用户的报修，厂家2小时内电话回复，如电话不能解决问题，厂家承诺在24个小时内到达现场，予以解决；

（4）例行维护保养

如仪器设备需要进行例行维护保养，供应商需提供仪器设备的例行维护保养服务，包括但不限于：定期上门巡检，检查设备运行状态，进行必要的清洁、润滑、调试校准等维护工作。对于仪器操作人员可以自行进行的维保项目，供应商应提供设备操作培训，确保使用人员能够正确操作和维护设备。免费保修保养期过后，供应商应写明维保收费标准及后续承诺优惠折扣率[例如：按次收费/按年收费/按工时收费等]，并提供详细的维护保养内容收费标准清单（含耗材和人工费用）。

（5）易损件供应

如仪器设备含有平均使用寿命不超过三年的密封、易损耗部件，供应商需承诺长期向使用单位提供仪器设备的易损件，并保证供应的及时性和稳定性。针对易损件供应，供应商需制定优惠方案，并提供详细的易损件清单价格（含各易损件平均使用时间）及后续承诺优惠折扣率。供应商需保证提供的易损件均为原厂正品，并提供相应的质量保证文件。

（6）维修件供应及维修服务

在产品设计使用寿命期内，供应商应能保证采购人更换到原厂正品的维修件，确保产品的正常使用。供应商需提供仪器设备的维修服务，包括但不限于提供故障报修服务，并在接到报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场进行维修。

收费标准：供应商提供详细的收费标准清单、主要维修备件价格清单及维修优惠折扣率。免费保修保养期过后，供应商应按照 [承诺的维修优惠折扣率，例如：按次收费/按年收费/按工时收费等] 收取维修费用，并配备专业的维修工程师，确保及时响应维修需求。

（7）使用成本

供应商需对所提供的仪器设备在使用过程中产生的水、电、气等能源消耗以及相关试剂、试块、耗材的使用成本进行详细说明，并提供相应的每小时运行成本测算[或按试验次数/按被测样品参数等]。具体内容包括但不限于：

能源消耗说明：供应商应提供仪器设备在正常运行状态下的水、电、气等能源消耗数据。

试剂、试块、耗材使用成本：供应商需列出仪器设备在使用过程中所需的试剂、试块、耗材的详细清单，并提供市场价格参考。同时，供应商应提出降低试剂、试块、耗材使用成本的方案，例如通过优化实验流程、提供高性价比的替代品或提供批量采购优惠等。

成本透明度：供应商需提供详细的成本计算方法和依据，确保使用单位能够清晰了解仪器设备在使用过程中的各项成本支出。

优惠方案：对于试剂、试块、耗材的长期供应，供应商应制定优惠方案，并提供详细的清单及价格表（含批量采购折扣等），确保使用单位能够以合理的价格获得所需供应品。

通过以上要求，确保供应商提供的仪器设备不仅在购买和维护成本上具有竞争力，同时在使用过程中的长期成本也能得到有效控制。

3、技术服务承诺、技术培训承诺

（1）技术服务承诺：

供应商应具有相关人员和能力，保证采购人可随时咨询有关标准、分析原理等技术问题，帮助采购方解决仪器使用中的技术问题，为采购人解决实际样品分析中的难题。

供应商应不断对仪器进行硬件和软件更新升级，免费为采购人提供软件更新升级服务。

（2）技术培训承诺：

线上培训：仪器到达现场后，保证培训3～4名以上熟练的操作人员，让使用者单独完成样品分析，并能进行简单的仪器维护。

（七）付款方式

合同签订并生效后，待设备到场、安装调试完毕且经验收合格，采购人应在收到中标供应商开具的合规增值税发票后内支付全部合同款项。

（八）服务要求

中标供应商需承担装卸、运输、调试等工作，在装车过程中出现的一切安全事故由中标供应商承担。

五、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）本项目的其他特定资格要求：无。

六、成交原则：

最低评标价法，即在符合采购文件要求的基础上，选择符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商作为本次竞价采购的成交供应商。对不成交的供应商不作落标说明。

七、成交供应商应在成交公示期满后三个工作日内提供报价文件（正本壹份，副本贰份）递交至常州盈泰招标有限公司。若供应商最终提供产品与投标响应不符或不能实质性响应采购文件需求要求的，将取消其成交资格。

报价文件应包括以下内容：1、响应函、报价人声明、有效营业执照副本复印件等证明文件、报价代表人的法人（或单位负责人）授权书、竞价报价一览表、分项报价表、采购需求偏离表、服务承诺书等，或其它必要的相关证明材料（以上文件均需加盖公章），否则视为无效报价。

注：全部资料编制装订成册并胶装。

八、服务费

本项目成交服务费 1000 元由成交供应商承担，成交供应商应在领取成交通知书时将成交服务费付至采购代理机构的帐户。

收款单位：常州盈泰招标有限公司

开户银行：中国建设银行常州市延陵路支行

银行账号：32050162853600001068

十一、联系方式

代理机构联系人：王女士

联系电话：0519-89853339

地址：常州市新北区太湖中路8号锦湖创新中心A座11楼

邮箱：czyingtai@163.com

采购人名称：常州检验检测标准认证研究院

地址：江苏省常州市武进区西湖路2-18号

联系人：李先生

联系电话：0519-86290019

常州盈泰招标有限公司

2026年1月20日

报价文件

项目编号：

项目名称：

报价人名称 ：

地址：

电话：

传真：

邮编：

报价人代表：

手机：

日期 ：                 年   月   日

目    录

1、 响应函

2、 报价人声明

3、 有效营业执照副本复印件等证明文件

4、 法人（或单位负责人）授权书

5、 竞价报价一览表

6、 分项报价表

7、 采购需求偏离表

8、 服务承诺书

9、其它必要的相关证明材料

- 1、响应函

致：常州盈泰招标有限公司

根据贵方为           项目的竞价邀请（项目编号）:              ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表报价人（报价人名称、地址）提交报价文件一式三份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.报价人已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.报价人保证遵守竞价文件的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.报价人将按竞价文件的规定履行合同责任和义务。

4.报价人同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

5. 与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

报价人代表签字：

报价人（全称并加盖报价人公章）：

日  期：         年       月       日

- 2、报价人声明

致：常州盈泰招标有限公司

关于本次网上竞价项目采购，我们作为报价人已熟知、清楚，并愿意参加提供本次采购服务的竞价，保证竞价文件中所提供的所有文件资料是真实、合法、有效的。

我们作为报价人保证提供给采购方的服务不涉及第三方主张任何权利，同时与国家现行法律法规没有抵触，也不存在任何法律纠纷及诉讼。

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

- 3、有效营业执照副本复印件等证明文件

1、营业执照（复印件）

2、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)提供截图

3、其他资信证明

- 4、法人（或单位负责人）授权书

致：常州盈泰招标有限公司

我方的法人（或单位负责人）（填写“法人（或单位负责人）全名”）授权（填写“报价人代表全名”）为报价人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、递交材料、签约等。报价人代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

报价人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

法人（或单位负责人）：     身份证号：          手机：

报价人代表：       身份证号：         手机：

授权方

报价人：（全称并加盖单位公章）

法人（或单位负责人）签字或盖章：

接受授权方

报价人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：法人（或单位负责人）、报价人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

- 5、竞价报价一览表

供应商名称（公章）：

项目编号：

单位：人民币（元）

| 项 目 名 称 | 价 格 |
| --- | --- |

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

- 6、分项报价表

项目编号：___________  项目名称：__________      报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 响应价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

- 7、采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 竞价文件条目号(页码) | 竞价文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请各位供应商按照以上表格形式逐项应答配置要求内容，在偏离值一栏内如实填写“无偏离、正偏离或负偏离”，如无偏离，请在表格中填“无偏离”。货物类项目提供投标产品的彩页、样本、技术资料等。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：___________年______月______日

- 8、服务承诺书

服务承诺如下：

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日 期：       年    月    日

- 9、其它必要的相关证明材料