电子竞价文件

询价项目编号：YT-SZ2026015

询价项目名称：扭矩扳子检定仪采购项目

询价单位名称：常州检验检测标准认证研究院

常州盈泰招标有限公司

二〇二六年七月

常州检验检测标准认证研究院

扭矩扳子检定仪采购项目

竞价公告

编号: YT-SZ2026015

常州盈泰招标有限公司受常州检验检测标准认证研究院的委托，现就扭矩扳子检定仪采购项目进行电子竞价采购，有关事项公告如下：

一、项目名称：扭矩扳子检定仪采购项目

二、项目编号：YT-SZ2026015

三、最高限价：人民币6万元

四、项目需求：

（一）项目概况

本项目为常州检验检测标准认证研究院扭矩扳子检定仪采购项目。具体内容包括：运输、交货、技术资料、人员培训、验收、结算、售后服务等全部工作。

（二）采购清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扭矩扳子检定仪 | 200Nm | 1 | / | 6万 |

★（三）技术参数

1.技术指标：

- (1)测量范围：20Nm~200Nm；

- (2)准确度等级：优于0.3级

- (3)设备各项技术指标需满足JJG797-2013《扭矩扳子检定仪检定规程》中0.3级扭矩扳子检定仪首次检定要求。

2.功能性指标

- (1)工作模式：支持顺时针/逆时针双向扭矩测量模式；

- (2)连接功能：具备3/8英寸、1/2英寸方榫接口，适配各类扭矩扳子；

- (3)显示功能：应具备24位 A/D进行高精度数据采样，可同时显示实时扭矩、峰值扭矩，具有测量、峰值保持、实时跟踪、存储、查询、清除功能；测量单位：N.m、N.cm、Kgf.cm、lbf.ft、lbf.in等功能；

- (4)装置主体：稳定台式机架，带水平调节脚，刚性强、稳定性好；

- (5)力臂调节：支持不同力臂长度适配，满足JJG797-2013中不同臂长检定要求；

- (6)配备扫码枪：可解读各种一维、二维码，具有2.4G+蓝牙双模无线传输方式；

- (7)软件要求（优于以下配置）软件环境：Windows 10或更新版本；软件功能：内装Microsoft Edge、Google Chrome或Firefox等网络浏览器（一体机、电容触摸屏、双核CPU、内存4G、固态硬盘64G）；

- (8)设备整体重量不超过16kg。

注：标记为★项部分为实质性响应要求，供应商所投产品须满足上述技术参数要求，在投标报价时同时提供报价表和采购需求偏离表，并对应上述技术参数要求逐项提供技术支持材料包括但不限于产品彩页、产品官网参数信息截图、生产厂家盖章说明文件、检测报告或者软件界面截图等，未提供上述材料则视为不响应。

（四）供货要求

1. 在合同签订生效后（30日内）将仪器设备运至采购单位，安装调试并经采购人验收合格后方可认为交货完成。成交仪器设备到达安装现场后，成交供应商应提供详细发货清单，由采购人打开包装验货、检查货物数量。提供法定计量机构出具的检定/校准证书，符合技术要求则验收通过。验收中发现设备无法正常运行或设备硬件、软件问题由厂家免费更换和维修。设备经三次验收未通过（三个月以内），采购人有权要求退货，解除合同，给采购人造成损失的，应赔偿相应损失（合同金额的10%）。无正当理由延期交付的，成交供应商将承担相应赔偿。

2. 应能保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由成交供应商承担。成交供应商提供的所有硬件设备必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准，如硬件出现质量问题或系假冒伪劣产品，成交供应商负责包退、包换，发生的费用由成交供应商负责。

3 .所有设备和附配件名称均应符合其规定的性能、无瑕疵和缺陷，必须有质量检验合格证、装箱单、产品安装使用说明书等相关资料，在交货时必须原包装现场拆封验收。成交供应商对质量问题负责包退、包换、包修，因此发生的费用由成交供应商负责。

（五）技术验收

设备安装调试完毕后，对标记“★”的技术条款，所涉及量值应由成交供应商提供由法定计量机构出具的检定证书或校准证书，校准结果应可以依据OIML G19(JJF 2373)评定为合格。所有有涉及争议的技术指标，由采购方指定省级及以上法定计量技术机构检定或校准，检定结果应为合格，校准结果应可以通过符合性评定。进口产品的验收还需提供报关单；关税、进口环节增值税、进口环节消费税等税收凭证或免税凭证。

（六）质量保证及售后服务要求

供应商需提供厂家或售后服务机构、国内代理商关于本项所要求的质量保证及售后服务书面证明材料。

1. 质保期：

质保期1年（自设备验收合格之日起计算）。在质保期内，对于非人为损坏的所有器件包括进口器件，均免费更换，对于非人为因素出现的任何仪器故障均免费维修。

2 .售后服务承诺

（1）负责免费安装和调试，对产品承担1年保修期，终身维护；

（2）对用户进行登记造册存档，以备提供相应用户服务；

（3）对于用户的报修，厂家2小时内电话回复，如电话不能解决问题，厂家承诺在24个小时内到达现场，予以解决；

（4）例行维护保养

供应商应明确所供应仪器设备是否需要例行维护保养。如需要则供应商应为采购人提供仪器设备的例行维护保养项目清单合具体服务内容，服务内容至少包含定期上门巡检、设备运行状态检测、清洁除尘、部件润滑、精度调试校准等，巡检周期需在投标文件中明确承诺；

对于可由仪器操作人员自主完成的维保项目，供应商须组织专项操作培训，确保使用人员具备独立操作及基础维护的能力；

供应商应明确免费保修保养期届满后维保服务的收费模式（如按次、按年、按工时收费等），出具包含耗材费、人工费的详细维护保养收费清单，并承诺后续维保服务的优惠折扣率，折扣有效期不得低于[1年]。

- 易损件供应

供应商应明确所供应仪器设备是否包含平均使用寿命≤3年的密封件、易损耗部件。如包含则供应商须承诺长期稳定供应，保障供货及时性，供货周期不得超过[10个工作日]。

供应商应制定易损件供应优惠方案，提供易损件详细清单（含各部件平均使用寿命、原厂售价），并明确后续采购的优惠折扣率，折扣有效期不得低于[1年]。

供应商须保证所供易损件均为原厂正品，同时提供对应的质量合格证明文件，若供应非原厂正品，采购人有权终止采购合同并追究违约责任。

（6）维修件供应及维修服务

在仪器设备设计使用寿命期内，成交供应商须保证采购人能够采购到原厂正品维修件，保障设备正常运行，维修件供货周期不得超过[10个工作日]。

供应商应提供故障报修响应服务，自接到报修通知起2小时内响应，24小时内到达现场开展维修工作；若因特殊情况无法按时到场，须提前向采购人说明并提供应急解决方案。

免费保修保养期届满后，供应商应按承诺的优惠折扣率及约定收费模式（如按次、按年、按工时收费等）收取维修费用，同时配备专业维修工程师团队，保障维修服务效率与质量。

供应商须出具维修服务收费标准清单、主要维修备件价格清单，并明确维修优惠折扣率，折扣有效期不得低于[1年]。

（7）使用成本

成交供应商须详细说明仪器设备使用过程中产生的水、电、气等能源消耗，以及试剂、试块、耗材等物料成本，并按要求提供每小时运行成本测算数据（或按试验次数、被测样品参数等维度测算），测算依据须真实可追溯。

能源消耗方面，供应商应提供设备正常运行状态下的水、电、气单位时间消耗数据，并附设备铭牌参数或第三方检测报告佐证。

试剂、试块、耗材方面，供应商须出具详细清单及市场参考价格，同时制定降低使用成本的优化方案（如优化实验流程、提供高性价比替代品、推出批量采购优惠等）；所提供的替代品须与原规格参数兼容，且质量不低于原厂标准。

供应商应公开成本计算方法及依据，确保使用成本透明化；针对试剂、试块、耗材的长期供应，须制定专项优惠方案，出具包含批量采购折扣的详细价格表，批量采购折扣梯度需清晰明确。

3. 技术服务承诺、技术培训承诺

- 技术服务承诺

成交供应商应配备专业技术团队，为采购人提供7×24小时技术咨询服务，解答与仪器相关的标准解读、分析原理、操作应用等问题，协助解决实际样品分析及设备使用过程中的技术难题，咨询响应时间不得超过[24小时]。

供应商应持续对仪器硬件及软件进行迭代升级，为采购人免费提供软件更新升级服务，免费升级期限与设备保修期一致；硬件升级需提供成本明细及优惠方案供采购人选择。

（2）技术培训承诺

仪器设备到货安装调试完成后，供应商应组织线上专项培训，确保培训后至少3-4名操作人员能够独立完成样品分析操作，并具备仪器日常简单维护能力。

培训效果验收标准：参训人员独立完成仪器设备各功能的使用且能独立完成设备日常清洁、参数校准等基础维护操作，视为培训达标。未达标的，供应商须免费提供二次培训。

（七）付款方式

合同签订并生效后，待设备到场、安装调试完毕且经验收合格，收到成交供应商开具的合规增值税发票后支付全部合同款项。

（八）服务要求

成交供应商需承担装卸、运输、调试等工作，在装车过程中出现的一切安全事故由成交供应商承担。

五、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）本项目的其他特定资格要求：无。

六、评审及成交原则：

1.若本项目有效响应的供应商数量不足三家，则本项目予以流标处理，本次采购活动依法终止。采购人将依法重新组织采购或采取其他采购方式。若最低价不满足本项目要求可顺延次低价成交。

2.成交原则：最低评标价法，即在符合采购文件要求的基础上，选择符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商作为本次竞价采购的成交供应商。对不成交的供应商不作落标说明。

七、成交供应商应在成交公示期满后三个工作日内提供报价文件（正本壹份，副本贰份）递交至常州盈泰招标有限公司。若供应商最终提供产品与投标响应不符或不能实质性响应采购文件需求要求的，将取消其成交资格。

报价文件应包括以下内容：1、响应函、报价人声明、有效营业执照副本复印件等证明文件、报价代表人的法人（或单位负责人）授权书、竞价报价一览表、分项报价表、采购需求偏离表、服务承诺书等，或其它必要的相关证明材料（以上文件均需加盖公章），否则视为无效报价。

注：全部资料编制装订成册并胶装。

八、服务费

本项目成交服务费 1000 元由成交供应商承担，成交供应商应在领取成交通知书时将成交服务费付至采购代理机构的帐户。

收款单位：常州盈泰招标有限公司

开户银行：中国建设银行常州市延陵路支行

银行账号：32050162853600001068

十一、联系方式

代理机构联系人：王女士

联系电话：0519-89853339

地址：常州市新北区太湖中路8号锦湖创新中心A座11楼

邮箱：czyingtai@163.com

采购人名称：常州检验检测标准认证研究院

地址：江苏省常州市武进区西湖路2-18号

联系人：殷先生

联系电话：0519-86290019

常州盈泰招标有限公司

2026年7月6日

附件：合同条款及安全协议书

合同主要条款

采购人（甲方）：                              合同编号：

成交供应商（乙方）：                          签订地点：

依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，甲方、乙方经协商一致订立本合同。

根据采购编号为YT-SZ2026015号、常州检验检测标准认证研究院扭矩扳子检定仪采购项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，成交供应商为乙方。

采购文件是构成本合同不可分割的部分：

- 采购文件：

YT-SZ2026015号、常州检验检测标准认证研究院扭矩扳子检定仪采购项目采购文件；

乙方提交的响应文件及相关资料。

二、合同标的型号、规格、数量、技术要求和金额

详见YT-SZ2026015号、常州检验检测标准认证研究院扭矩扳子检定仪采购项目采购文件。

| 设备名称 | 规格型号 | 产地 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 成交总金额含税价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【合计金额】人民币大写： 元整（小写: 元） |  |  |  |  |  |  |  |

- 交货和验收

1.在合同签订生效后30日内将仪器设备运至采购单位，安装调试并经甲方验收合格后方可认为交货完成。仪器设备到达安装现场后，乙方应提供详细发货清单，由甲方打开包装验货、检查货物数量。验收中发现设备无法正常运行或设备硬件、软件问题由厂家免费更换和维修。设备经三次验收未通过（三个月以内），甲方有权要求退货，解除合同，给甲方造成损失的，应赔偿相应损失（合同金额的10%）。无正当理由延期交付的，乙方将承担相应赔偿。

2.应能保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方提供的所有硬件设备必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准，如硬件出现质量问题或系假冒伪劣产品，乙方负责包退、包换，发生的费用由供应商负责。

3.所有设备和附配件名称均应符合其规定的性能、无瑕疵和缺陷，必须有质量检验合格证、装箱单、产品安装使用说明书等相关资料，在交货时必须原包装现场拆封验收。

- 质量保证及售后服务要求

1.质保期：

质保期1年（自设备验收合格之日起计算）。在质保期内，对于非人为损坏的所有器件包括进口器件，均免费更换，对于非人为因素出现的任何仪器故障均免费维修。

2.售后服务

售后服务按照采购文件中的承诺进行。

3.技术服务与技术培训

技术服务与技术培训按照采购文件中的承诺进行。

五、货款的支付

合同签订并生效后，待设备到场、安装调试完毕且经验收合格，甲方应在收到乙方开具的合规增值税发票后支付全部合同款项。

六、知识产权

1.乙方保证销售本合同项下的产品和服务未侵害任何第三方的知识产权，否则由乙方按甲方要求妥善处理好相关问题，并承担由此导致的法律责任，甲方实际承担法律责任产生损失的，有权向乙方全额追偿。

2.乙方保证对本合同所交易的产品具有完整的所有权或者经过合法的授权进行处分，甲方是善意地购买该产品及安装和相应的服务，任何第三方对该产品主张权利， 均由乙方按甲方要求妥善处理好相关问题，并承担由此导致的法律责任，甲方实际承担法律责任产生损失的，有权向乙方全额追偿。

3.如乙方所交付的产品是按照甲方提供的技术图纸、技术标准、规格、样品等生产的，则甲方提供的技术图纸、技术标准、规格等属于甲方的知识产权，仅限用于乙方提供给甲方的产品上，不得用于其他目的。

七、保密义务

1.本合同各方对本合同及相关内容，在签订、履行本合同过程中获悉对方的技术参数、制造工艺、产品图纸、技术诀窍、技术经验、价格方案以及其他具有经济价值的技术信息、经营信息等信息，均应当予以保密，并不得超出本合同目的范围利用对方该等信息。

2.各方对对方的保密义务不受合同履行期限的限制，合同履行完毕、合同终止、 解除均不免除其保密义务。

八、违约责任

1.乙方逾期交付产品、完成安装调试的，每逾期一日，乙方应按合同总价的万分之三(不足500元的，按500元计)向甲方承担迟延履行违约金。若乙方逾期超过30日的，甲方有权单方解除本合同。如甲方逾期提货的每逾期一日，甲方应按合同总价的万分之三(不足500元的，按500元计)向乙方承担迟延履行违约金。若甲方逾期超过30日的，乙方有权单方解除本合同。(因甲方场地不具备提货条件导致无法按期提货的，不视为甲方逾期提货，相应交货/提货期限顺延）

2.若产品不符合合同约定或存在质量问题的，甲方有权选择以下处理方式：

2.1退货：甲方要求退货的，乙方应在收到甲方发出的退货要求后5个工作日内将退货产品提走并返还甲方已支付的退货产品货款。如乙方未按照约定的期限处理退货的，视为乙方放弃该批产品的所有权，甲方有权自行处置，处置后所得款项不足以弥补甲方已支付款项的，甲方有权继续向乙方主张剩余款项。

2.2换货或返修：甲方要求换货或返修的，乙方应当在收到甲方通知要求后5日内更换或返修完成，同时自甲方通知之日至乙方更换或返修重新交付之日止，按照本合同8.1条约定向甲方承担逾期交付违约责任。

3.如乙方相同规格产品累计出现3次相同质量问题，甲方有权单方解除本合同。

4.乙方违反本合同第六条、第七条约定的，乙方应赔偿给甲方造成的所有损失，并另行向甲方承担合同总价5%的惩罚性违约金。

5.甲方依照本合同约定单方解除合同的，乙方应在5个工作日内返还甲方已支付的所有费用，并向甲方承担合同总价5%的违约金。

6.乙方违反本合同约定的，除按照相关条款承担违约金外，乙方还应赔偿给甲方造成的所有损失。甲方的损失包括但不限于，因乙方违约而造成甲方的实际损失、可得利益损失、客户索赔，因产品质量不合格而产生的检验、维修、停线、报废等费用，因处理乙方违约而支出的调查费、律师费、仲裁或诉讼费、公证费、诉讼保全担保费用、差旅费、交通费、住宿费等合理费用。

7.甲方有权从应付乙方款项中直接扣除乙方应承担的违约金、损失赔偿等费用。

九、解决纠纷的方式：

1.甲、乙双方协商解决。

2.若协商解决不成，则通过向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

3.本合同传真件、扫描件与原件具有同等法律效力。

十、合同生效：本合同自双方签名盖章之日起生效。

十一、合同份数：本合同一式伍份。甲、乙双方各执贰份，采购代理机构执壹份。

| 甲方（盖公章）： | 乙方（盖公章）： |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 代理人： | 代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

采购代理机构（见证方盖公章）：

单位地址：

法定代表人：

代理人：

注：以上是合同的简易模版，仅供甲乙双方签订合同时参考，具体条款详见采购文件中所对应的采购内容及要求，其余条款按照《中华人民共和国民法典》、其他有关法律、行政法规以及省、市、区规范性文件规定，由甲乙双方协商一致后自拟合同。

廉政责任书

采购单位（甲方）：                      中标单位（乙方）：

为规范双方的各项活动，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，根据有关法律法规和廉政建设责任规定，特订立本廉政责任书：

本协议所称“关系人”是指近亲属、其他关系密切的亲属、朋友等自然人，有股权等经济联系的法人或其他组织。

1.甲乙双方在业务交往中，不论是单位或业务经办人员，均不得以任何形式（如现钞、有价证券、实物等）向对方人员或其他关系人、指定人行贿索贿或给付其他不正当利益。

2.甲乙双方均有责任教育本单位人员，禁止在业务活动中索贿、行贿、受贿，并拒绝对方人员的索贿、行贿行为。

3.在经济交往中，甲乙双方任何一方给予对方让利（返利）、回扣（佣金）、奖励等，均应在主合同中清楚列明，或以书面形式通知对方，并通过双方财务部门收付结算。

4.若因业务人员提出索贿要求，因此影响甲乙双方的正常业务时，任何一方人员均应向对方检举并提供相关证据，且有权向对方相关部门投诉举报。任何一方不得为自己或他人利益而唆使或利诱对方人员离职或背离职务。

5.任何一方或对另一方人员或亲友进行行贿的，另一方除如数上缴外，还有权向行贿单位通报情况，并按行贿价值金额的 10倍收取廉政建设违约金。违约金可以从主合同价款中直接扣除。

6.任何一方行贿造成对方损失的，受害方除对受贿当事人依法追究法律责任外，有权终止主合同的继续履行。所发生的经济损失由行贿方单位承担。情节严重的，受害方可直接向有关单位报案。追究行贿方单位的法律责任。

7.本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。本责任书自双方签署后立即生效。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

年   月   日                            年   月   日

安全协议书

甲方：

乙方：

为了加强对项目安全的管理，明确甲乙双方的责任和义务，按照 “安全第一、预防为主” 的方针，结合项目现场大楼结构安全、安全文明生产、治安、消防、成品保护等管理要求，特签订本安全责任协议，以资共同遵守。

一、甲乙双方均严格遵守国家有关安全生产的法律法规规定，认真执行合同中的有关安全要求。乙方承诺项目实施期间无条件配合甲方开展安全监督管理工作，项目实施期间乙方发生的一切安全事故，均由乙方承担全部责任。

二、乙方安全负责人为：    ，联系方式：   ，如该人员或联系方式发生变动，乙方须第一时间书面通知甲方，未及时通知造成的一切后果由乙方承担。

三、本项目涉及各大楼施工，甲方仅向乙方提供现场大楼承重相关参数，乙方须安排专业人员提前到项目现场进行全面勘察，结合甲方提供的承重参数，充分评估设备、材料进场、运输、安装等全流程的承重安全风险，制定符合现场实际的安全施工方案和应急处置预案，确保施工行为符合大楼承重要求。因乙方未进行现场勘察、未结合承重参数评估风险、施工方案不合理等原因，引发的设备倾倒、结构损坏、人员伤亡等一切安全事故及财产损失，均由乙方承担全部责任。

四、若项目涉及动火、高空、临时用电、有限空间等特殊作业，乙方须按照国家及行业规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全及作业防护措施，完成备案并取得相关许可后，方可开展作业。如因违法违规作业造成损失，由乙方自行承担。

五、乙方应确保合法用工，相关用工证件齐全有效；乙方须对所有工作人员进行安全生产教育培训，确保工作人员具备相应的安全知识和操作技能，特种作业人员必须持证上岗；并采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

六、乙方应为现场所有工作人员配备合格的劳动保护用品（如安全帽、安全带、绝缘手套、防护鞋等），并监督工作人员正确佩戴和使用。所有施工机具设备、高空作业设备及辅助设施均应定期检查、维护、保养，并有专职安全员的签字记录，保证其经常处于完好使用状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁进入施工现场和投入使用。

七、乙方应在施工现场关键位置设置明显、规范的安全警示标志，对危险区域（如高空作业区、设备吊装区、临时通道等）采取有效的安全防护措施，如设置围栏、防护网、警示灯带等，安排专人现场值守，防止无关人员进入危险区域。

八、乙方应按规范自行配备合格的临时用电配电箱、灭火器等；施工中使用电器设备、电气线路必须符合消防安全要求以及符合相关电气规范，严格做好防火、防触电等措施；大楼内凡配备的消防设施（水枪、水带、灭火器等）非火警不准擅自动用，水电接驳位置需经甲方同意才能使用，未经甲方同意的水电接驳位置不得擅自使用；大楼内禁止吸烟以及在非受监管状态下使用明火。

九、乙方应做好施工现场的成品保护工作，不得污染和损坏原有建筑装饰、设备、设施及公共区域，否则需及时进行清理、恢复原样或据实赔偿，直至达到甲方满意。若项目实施过程中因乙方原因造成甲方设施、设备损坏的，乙方应照价赔偿；因乙方违规操作、管理疏漏等导致安全事故，造成人员伤亡或第三方财产损失的，由乙方承担全部事故责任和经济赔偿责任。

十、乙方自行落实安防制度，提高自防能力，负责保管好自己的建材、设备等。在竣工验收合格并办理交接手续前如有遗失，由乙方自行承担。

十一、若乙方违反本协议约定的安全责任，或未按国家安全操作规程、甲方安全管理要求及乙方既定施工方案实施作业的，甲方有权要求乙方限期整改，乙方须按甲方要求按时完成整改并书面回复；逾期未整改或整改不合格的，甲方有权扣除相应的工程款项；若因此发生安全事故，乙方除承担全部事故责任外，还应赔偿甲方因此遭受的全部直接和间接损失。

十二、甲方对乙方在项目现场的一切安全施工行为具有监督、检查、指导的权利，对于甲方提出的安全整改意见，乙方必须在规定期限内完成整改；若乙方拒不整改、多次整改不合格或存在重大安全隐患的，甲方有权单方解除本协议及相关施工合同，并不承担任何违约责任，由此造成的一切工期延误、经济损失等后果均由乙方负责。

十三、本协议书作为甲乙双方签订的项目施工合同的附件，与施工合同具有同等法律效力，未尽事宜可由双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议书具有同等法律效力。

十四、本协议书自甲乙双方签字并加盖公章后立即生效，项目竣工验收合格、乙方清理完施工现场并撤离全部人员及设备后自动终止。协议书一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：（公章）                                 乙方：（公章）

法定代表人					                     法定代表人

或其授权的代理人（签名）：		              或其授权的代理人（签名）：

日期：    年   月   日                        日期：    年   月   日

报价文件

项目编号：

项目名称：

报价人名称 ：

地址：

电话：

传真：

邮编：

报价人代表：

手机：

日期 ：                 年   月   日

目    录

1、 响应函

2、 报价人声明

3、 有效营业执照副本复印件等证明文件

4、 法人（或单位负责人）授权书

5、 竞价报价一览表

6、 分项报价表

7、 采购需求偏离表

8、 服务承诺书

9、其它必要的相关证明材料

- 1、响应函

致：常州盈泰招标有限公司

根据贵方为           项目的竞价邀请（项目编号）:              ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表报价人（报价人名称、地址）提交报价文件一式三份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.报价人已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.报价人保证遵守竞价文件的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.报价人将按竞价文件的规定履行合同责任和义务。

4.报价人同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

5. 与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

报价人代表签字：

报价人（全称并加盖报价人公章）：

日  期：         年       月       日

- 2、报价人声明

致：常州盈泰招标有限公司

关于本次网上竞价项目采购，我们作为报价人已熟知、清楚，并愿意参加提供本次采购服务的竞价，保证竞价文件中所提供的所有文件资料是真实、合法、有效的。

我们作为报价人保证提供给采购方的服务不涉及第三方主张任何权利，同时与国家现行法律法规没有抵触，也不存在任何法律纠纷及诉讼。

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

- 3、有效营业执照副本复印件等证明文件

1.营业执照（复印件）

2.“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)提供截图

3.其他资信证明

- 4、法人（或单位负责人）授权书

致：常州盈泰招标有限公司

我方的法人（或单位负责人）（填写“法人（或单位负责人）全名”）授权（填写“报价人代表全名”）为报价人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、递交材料、签约等。报价人代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

报价人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

法人（或单位负责人）：     身份证号：          手机：

报价人代表：       身份证号：         手机：

授权方

报价人：（全称并加盖单位公章）

法人（或单位负责人）签字或盖章：

接受授权方

报价人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：法人（或单位负责人）、报价人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

- 5、竞价报价一览表

供应商名称（公章）：

项目编号：

单位：人民币（元）

| 项 目 名 称 | 价 格 |
| --- | --- |

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

- 6、分项报价表

项目编号：___________  项目名称：__________      报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 响应价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

- 7、采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 竞价文件条目号(页码) | 竞价文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请各位供应商按照以上表格形式逐项应答配置要求内容，在偏离值一栏内如实填写“无偏离、正偏离或负偏离”，如无偏离，请在表格中填“无偏离”。货物类项目提供投标产品的彩页、样本、技术资料等。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：___________年______月______日

- 8、服务承诺书

服务承诺如下：

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日 期：       年    月    日

- 9、其它必要的相关证明材料